面板功能键简析

(一)开机

1. 利用主机右侧的开关开启电源，用箱体温度设置按钮将切片机温度设置到切片所需温度，当设置温度时温度显示窗口显示设置温度，设置停止5秒后显示实际温度。只要按下箱体温度设置按钮，即可随时检查设置温度。样品头温度设置按同样方法进行。若样品头设为最低温度（-50度），则按样品头“最冷”按钮即可。只有箱体温度低于-5度的时候，设备才能启动样品头和半导体制冷系统。

2. 第一次开机时利用基准时间设置按钮设置一个基准时间，一般为北京时间，利用除霜时间设置按钮设置一除霜时间，一般为晚上12时左右，如果在该时间切片，应将时间推迟，当设置除霜时，时间显示窗口显示除霜时间，5秒后显示基准时间。

（二））切片

1，设置好切片厚度，调整切片角度，安装切片刀。如是一次性刀片，请利用刀架的左右移动来使用不同的刀口，勿移动刀片

2. 将样品放到样品托上，利用包埋剂固定，放到冷台上冷冻（如果需要可以启动半导体制冷系统，启动半导体以后一定要启动剩余时间少于4的时候才能关闭），在即将完全冷透前用热交换装置压平。

3. 将冷却透的样品放到样品头上，设置样品头温度，用样品快进按钮将样品移近刀口，调整要切的平面，利用慢进按钮开始修片，修好后即可放下防卷板切片，如有需要可调节防卷板的上下位置，使切出的样品平整的进入防卷板与刀片的狭缝，取出后染色观察。

(三)注意事项

1. 切片后为防止别人改变参数，可利用控制面板上的键盘锁定按钮将键盘锁定，即按下键盘锁定按钮5秒钟左右，时间窗口中间的两个点停止闪烁，表示键盘锁定，此时再按键盘锁定按钮5秒钟即可解除键盘锁定。

2. 当关机时，应将玻璃窗打开，再次开机前应先检查切片机内是否有水，如有应吹干后再开机，并取出隔板检查切片机箱体底部是否有水，如有需拔开底部的塞子，将水排除，吹干后再开机。

3. 如常年开机，日常工作完成后可将切片机温度设到零下十度以下，不能高于零下十度。由于切片机冷却到工作温度大约需两个小时，如关机后第二天有样品，应提前一天开机制冷，以免影响第二天的工作。

4. 若要关闭样品头压缩机，先暂短按一下锁键 ，然后按下样品头区域的“减”号键将关闭样品头压缩机。先暂短按一下锁键，后按“加”号键将打开样品头压缩机。

请保持箱体两边冷凝器清洁，保证通风顺畅！